|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ҚР ДСМ «ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі республикалық орталық» ШЖҚ РМК** |  | **РГП на ПХВ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» МЗ РК** |
| **Дата объявления на сайт и на портал государственных закупок РГП на ПХВ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» МЗ РК: 2018-02-21****2318328-1** |  |
| **Алматы қаласы** |  **город Алматы** |

|  |  |
| --- | --- |
| ҚР ДСМ «ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі республикалық орталық» ШЖҚ РМК (бұдан әрі - орталық) Тауарды (Жұмыс, Қызмет) сатып алу бойынша нарық талдауын жүргізуді, сондай-ақ ұсыныстарды (сұранымдарды/жолданымдарды) жинау туралы хабарлайды:**«Шкафтардың биологиялық қауіпсіздігінің дәрежелеу/сертификациясын жүргізу»** (сатып алынатын тауар/жұмыс және қызметтің техникалық нақты сипаттамасы төменде\* көрсетілген):Сіздің компанияңыздың қызметі жоғарыда көрсетілген тауарларды жеткізуді орындауға қатысты болған жағдайда (жұмысты орындау, қызметтер көрсету) және тауарды жеткізуді (жұмысты орындау, қызметтер көрсету) мүдделілік жағдайда тауарлардың (жұмысты орындау, қызметтер көрсету) сипаттамасы мен бағалық (коммерциялық) ұсыныстарын №1 Қосымшаға сәйкес және Сіздің компанияңыз туралы ақпаратты (реквизиттер, нақты адресі және телефон номерлері) жарнама күнінен бастап 28.02.2018ж. 17-00мин. дейін 5 жұмыс күн ішінде zakupki\_rc@rcaids.kz беруізңізді сұраймыз.Барлық сұрақтар бойынша төмендегі телефондар бойынша орталықтың мемлекеттік сатып алу бөліміне хабарласуыңыздға болады **8/727/277-57-24**. | РГП на ПХВ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» МЗ РК(далее - центр) проводит анализ рынка Товаров (Работ, Услуг), а также сообщает о сборе заявок (предложений/обращений) по закупу:**«Проведение квалификации/сертификации шкафов биологической безопасности»** (технические, точные описания закупаемых товаров/ работ и услуг перечислены ниже\*)В случае если деятельность Вашей компании связана с поставкой вышеуказанных товаров/выполнением работ/ оказанием услуг и Вы заинтересованы в поставке данного товара/ выполнения работ/ оказания услуг просим Вас направить ценовое (коммерческое) предложение с подробным описанием товаров/работ/ услуг согласно Приложения №1 и информацию о Вашей компании (реквизиты, фактический адрес и контактные номера телефонов) на адрес zakupki\_rc@rcaids.kz в течении 5 рабочих дней с даты объявления в срок до 17-00 мин. 28.02.2018г. По всем возникшим вопросам можно связаться с Отделом государственных закупок центра по следующему номеру телефона **8/727/277-57-24;**  |

**Приложение №1**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**услуг по закупкам «Проведение квалификации/сертификации шкафов биологической безопасности»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КZ | Шкафтардың биологиялық қауіпсіздігінің дәрежелеу/сертифкациясын жүргізу, жылына 1 рет  | **Жабдық**: «ESCO» classIIBSC (AC2-4E1); Сингапур, 2006 ж.; **Жабдық**: Микробиологиялық қауіпсіздік боксы БМБ-II «Ламинар-С»-1,2(221.120) Ресей,2015;**Маманға қойылатын талаптар**: «ESCO» жабдығы бойынша сертификаттың болуы.1. **Монтаж біліктілігі(IQ**).
2. **Жабдық қызметінің біліктілігі (ОQ):**
	1. Кіретін ауа ағынының жылдамдығын өлшеу
	2. Ауаның бәсең ауа ағынының жылдамдығын өлшеу (НЕРА\_сүзгіден кейін).
	3. НЕРА (ЕРА) –сүзгінің бүтіндігін және саңылаусыздығын тексеру.
	4. Концентрацияны, аэрозольді бөлшектерді өлшеу.
	5. Ауа ағынын көзбен шолу (түтін тестін қолданып ағындарды тексеру).
	6. Сыни дабылдар жүйесін бақылау.
	7. Қысым айналысының белгіленген датчиктерін бақылау.
	8. Шу деңгейін және оператордың жұмыс кеңістігінің жарықтылығын өлшеу.
3. **Пайдалану біліктілігі (РQ).**
	1. Пайдалану жағдайындағы тазалық сыныбы.
	2. Ауа ағынын көзбен шолу.
4. **Биологиялық қауіпсіздік боксының техникалық жағдайының техникалық есебін ұсыну және актін (сертификатын) беру.**
5. **Дәрежелеу/сертификациялау 2018 жылы 1-тоқсанда жасалуы қажет.**
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RU | Проведение квалификации/сертификации шкафов биологической безопасности 1раз в год | **Оборудование:** «ESCO» classIIBSC (AC2-4E1); Сингапур, 2006 г.; **Оборудование:** Бокс микробиологической безопасности БМБ-II «Ламинар-С»-1,2(221.120) Россия,2015;**Требования к специалисту:** наличие сертификата по оборудованию «ESCO».1. **Квалификация монтажа (IQ).**
2. **Квалификация функционирования оборудования (ОQ):**
	1. Измерение скорости входящего воздушного потока
	2. Измерение скорости нисходящего воздушного потока воздуха (после НЕРА\_фильтра).
	3. Проверка целостности и герметичности НЕРА (ЕРА) -фильтра.
	4. Измерение концентрации, аэрозольных частиц.
	5. Визуализация потока воздуха (проверка потоков с применением дымного теста).
	6. Контроль систем критических тревог.
	7. Контроль установленных датчиков перепада давления.
	8. Измерение уровня шума и освещенности рабочего пространства оператора.
3. **Квалификация эксплуатации (РQ).**
	1. Класс чистоты в эксплуатационном состоянии.
	2. Визуализация потока воздуха.
4. **Предоставление технического отчета и выдача акта (сертификата) технического состояния бокса биологической безопасности.**
5. **Проведение квалификации/сертификации шкафов в 1 квартале 2018 года.**
 |